JG

中华人民共和国建筑工业行业标准

JG ***—200*

代替JG/T 3020－94

混凝土试验用振动台

# Vibrating table for concrete test

（征求意见稿）

（2007年11月12日）

200*-**-** 发布                 200*-**-** 实施

中华人民共和国建设部   发 布

JG  ***—200*

前     言

为加强对建筑业实验室管理，提高检测试验工作水平，确保工程质量，建设部为此制/修订一系列与试验方法相配套的专用试验仪器设备产品标准，本标准是该系列标准之一。

本标准的主要内容有：1主题内容与适用范围；2引用标准；3产品分类；4技术要求；5检验方法；6检验规则；7标志、包装、运输、贮存；本标准用词、用语说明。本标准的技术要求为强制性标准，检验方法为推荐性的，仪器生产和用户可采用更先进、更合理的方法进行仪器性能试验。

在实验室资质审查评定时，对专用仪器设备应按相应标准进行检验，以提高检测试验工作水平，确保工程质量。自本标准实施之日起，混凝土试验室用的混凝土试验用振动台，均应按本标准进行验收。

本标准是对JG 3020-1994《混凝土试验用振动台》的修订。修订的主要内容有：

1） 由推荐性标准转为强制性标准；

2） 取消了双轴式振动台，仅保留悬挂式单轴振动台；

3） 统一采用电磁铁方式固定试模的振动台，取消了非电磁铁式振动台；

4） 台面振幅的不均匀度限值由15％降至10％；

5） 振动台振动频率偏差从3HZ降低到2HZ；

6） 空载运转噪声从80dB（A）降低到75dB（A），工作噪声降低到80dB（A）；

7） 取消了原标准中的附录A，其内容体现在标准正文中。

本标准自实施之日起代替JG/T 3020-1994。

本标准由建设部标准定额研究所提出。

本标准由建设部建筑工程标准技术归口单位中国建筑科学研究院归口。

本标准主编单位：中国建筑科学研究院（地址：北京市北三环东路30号，邮编100013，E-mail：jgbzcabr@vip.sina.com）。

本标准参编单位： 清华大学、甘肃土木工程科学研究院、华南理工大学、哈尔滨工业大学、陕西省建筑科学研究院、洛阳震动机械有限公司、浙江省上虞市宏兴机械仪器制造有限公司、浙江中科仪器有限公司、沧州路达建筑仪器制造有限公司、沈阳市金鑫检测仪器厂、建研建材有限公司。

本标准主要起草人： 冷发光、田冠飞、丁威、李庆斌、杜雷、杨医博、黄智山、文恒武、李鹏辉、梁火群、张关来、谢岳庆、李健、金石玉、韦庆东、何更新。

中华人民共和国建筑工业行业标准

混凝土试验用振动台

# Vibrating table for concrete test

JG ***—200*

1范围

本标准规定了试验室用混凝土试验用振动台（以下简称振动台）的规格型号、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等内容。

本标准适用于混凝土试验用振动台的设计、生产和质量检验。

2 规范性引用标准

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 1239.4       热卷圆柱螺旋弹簧技术条件

GB/T 998		低压电器  基本试验方法

GB/T 4214.1		声学 家用电器及类似用途器具噪声测试方法 第1部分：通用要求

3 组成、分类与标记

3.1 组成

振动台主要由悬挂式单轴激振器、台面、支架和控制系统组成。激振器产生一定频率和振幅的振动，从而带动振动台的台面产生相应的振动。

3.2 分类

振动台按台面尺寸大小分为：

a） 600mm×300mm

- 800mm×600mm

3.3 标记

3.3.1 标记说明

振动台标记由振动台名称代号、台面尺寸和本标准编号组成。其标记说明如下：

HZ

本标准代号

台面尺寸

混凝土试验用振动台代号

3.3.2标记示例

振动台，台面长度为800mm×600mm。

混凝土试验用振动台  HZ  800×600  JG***—200*。

4  使用条件和材料要求

4.1 使用条件

4.1.1 振动台应在环境温度2℃～40℃，相对湿度不大于95％，不在雨淋、暴晒的条件下使用。

4.1.2 供电电源电压应为380V±10％；频率应为50Hz±0.5Hz。

4.2 材料要求

振动台台面应采用性能不低于G235钢材制作。

5  要求

5.1 性能

5.1.1 振动台在启动、工作、停机时均应平稳、正常、无异常声响。

5.1.2 在空载条件下，振动台的启动时间不应大于2s，停机后的余振时间不应大于5s。

5.2 结构与制造

5.2.1 除启动停止开关外，振动台还应配有设定振动时间的控制器。

5.2.2 振动台电机功率为1.1KW。

5.2.3 振动台台面应支承在弹簧上，弹簧磨平角为270度，且应符合GB1239.4的要求。

5.3 振幅

5.3.1 振动台应产生垂直方向上的简谐振动。在空载条件下，振动台面中心点的垂直振幅应为0.5±0.02mm；台面振幅的不均匀度应不大于10%。

5.3.2 振动台满负荷与空载时，台面中心点的垂直振幅之比不应小于0.7。

5.3.3 振动台侧向水平振幅不应大于0.05mm。

5.4 频率

振动台的振动频率为50Hz，其偏差应不大于±2Hz。

5.5 试模固定

振动台采用电磁铁式固定混凝土试模。电磁铁的吸力不应小于100KN。当使用其它材质的非钢铁试模时，应采用钢铁制作的试模固定托架，且与振动台面接触面积足够大，保证混凝土试模在振动成型过程中无松动、位移和损伤。

5.6 振动台台面

5.6.1 振动台的台面尺寸偏差不应大于±5mm。

5.6.2 振动台台面厚度不小于10mm。

5.6.3 台面应平整，其平面度误差不应大于0.3mm。

5.6.4 台面的平面粗糙度要求不应低于Ra6.3。

5.7 重量

800×600台面尺寸的振动台振动部分重量不应小于200kg，600×300台面尺寸的振动台振动部分重量不应小于150kg。

5.8 安全性

5.8.1 振动台的旋转零件，必须有牢固可靠的防护装置。

5.8.2 在额定电压无冷却的条件下，电磁铁连续通电30min后，电磁铁的表面最高温度与当时环境温度之差，不得超过15℃。

5.8.3 电磁铁线圈绝缘电阻值不应小于2MΩ。

5.8.4 振动台电气控制系统应安全可靠，必须具备短路、过载、断相及漏电保护装置。

5.9 噪声

振动台在空载条件下，噪声声压级不应大于75dB（A）。在满负荷条件下，噪声声压级不应大于80dB（A）。

5.10 可靠性

5.10.1振动台经30min空载运转试验后，其结构应牢固，焊缝不应开裂，螺纹连接不应松动。

5.10.2振动台累计无故障工作时间应不小于200h。

5.11 外观

5.11.1振动台的外表面均应涂漆，且表面应光滑，色调一致。

5.11.2 设备外观整洁，各控制调整开关、旋钮等操作灵活。

5.11.3 产品铭牌和标牌应字迹清楚，不得有刻痕、脱漆、安装应端正牢固。

6.  试验方法

6.1 性能

6.1.1 空载目测。

6.1.2 精度为0.1秒的秒表测量。也可按照6.3的方法测量启振时间、停机后的余振时间。

6.2 结构与制造

目测。

6.3 振幅

垂直振幅测点，在振动台台面四角各选一点，每边中间位置各选一点，台面中心一点，共9个测点。

侧向水平振幅测点，在振动台四个侧边中间位置各选一点，测量最大值作为水平振幅。

振幅测量可采用机械式测振仪或电测法进行测量。

采用机械式测振仪时，先将仪器调整至适当的放大倍数，然后启动振动台，待运转平稳后，按选定测点进行测量。

采用电测法时，将传感器、振测仪、波形记录仪等要求接线，通电并调整好，把传感器固定在测点上，然后启动振动台，进行测量。用电测法测量时，可同时测量振动全过程的位移曲线，确定启振时间、停机后的余振时间及共振振幅。

测定振动台额定负载台面中心垂直振幅时，其负载按台面尺寸大小确定：600mm×300mm的振动台，额定负载为150mm立方体试件一组；800mm×600mm的振动台，额定负载为150mm立方体试件二组。将额定组数的装满混凝土拌合物的试模放置在振动台上，启动振动台，待运转平稳后，测量振动台中心点的振幅。

台面振幅的不均匀度按下式计算：

|  | N=¦ΔAmax¦A×100% |  |
| --- | --- | --- |

式中   |ΔAmax|——同次测量中各点振幅与台面中心点振幅的最大偏差，mm；

A——同次测量中台面中心点的振幅，mm

6.4 频率

采用传感器（磁电式传感器）、频率测量仪（测量误差在0.1%以下）按图1所示接线，进行测量。

频率测量仪

传感器

振动台

图1   振动频率测量

6.5 试模固定

将额定组数的装满混凝土拌合物的试模放置在振动台上，启动振动台，目测在振动成型过程中试模的固定情况，若试模无松动、无位移现象。

将试模放置在振动台上，在试模与起吊架之间连接量程为1KN（100kg）的拉力计，用调压变压器将电源电压调至额定电压的85%，给电磁铁通电并慢慢向上起吊，观察记录拉力计的最大读数。拉力计最大读数减去试模重量，即为电磁铁的吸力。

电磁铁的试验方法，除本标准规定外，均应按照GB/T 998《低压电器基本试验方法》中有关条款执行。

6.6 振动台台面

6.6.1 分度值为1mm的皮尺或卷尺测量。

6.6.2 分度值为1mm的钢尺测量。

6.6.3 台面的平面度误差，应用二级刀口尺和塞规测量。

6.6.4采用表面粗糙度仪或工艺样板进行测量。

6.7 重量

振动台振动部分总重量测量，采用量程300kg，感量50g的磅秤称量。

6.8 安全性

6.8.1 目测。

6.8.2 电磁铁连续通电30min后，采用热电偶测量电机外壳温升。

6.8.3 绝缘电阻测量，采用直流500V兆欧表，在振动器电机电源线任意极与机体之间测定。

6.8.4 目测。

6.9 噪声

按GB/T 4214.1的有关规定进行。

6.10 可靠性

振动台空载运转，每隔2min启动一次，每次运转3min，共进行10次，检查焊接部位和螺纹连接部位是否出现裂缝或松动现象。

振动台累计运转200h，出现1次（含）故障，则不符合要求。

6.11 外观

采用目测。

7.  检验规则

7.1 检验分类

振动台分为型式检验、出厂检验、验收和使用中检查。

7.1.1型式试验

凡遇下列情况之一者，应进行型式检验：

  - 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

  - 结构、工艺、材料改变影响产品性能时；

  - 正常生产时，每年至少进行一次；

  - 停产半年以上（包括半年），恢复生产时；

  - 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

  - 国家质量监督机构提出型式检验要求时。

7.1.2出厂检验

对型式检验合格，正式投产的振动台，均应在出厂前由制造厂质量检验部门按出厂检验项目进行检验，合格者方准予出厂。

7.2振动台各类检验项目见表1。

表1  检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 |  | 检验类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 性能要求 | 试验方法 | 型式检验 | 出厂检验 |
| 1 | 性能 | 5.1 | 6.1 | √ | √ |
| 2 | 结构与制造 | 5.2 | 6.2 | √ | √ |
| 3 | 振幅 | 5.3 | 6.3 | √ |  |
| 4 | 频率 | 5.4 | 6.4 | √ |  |
| 5 | 试模固定 | 5.5 | 6.5 | √ | √ |
| 6 | 振动台台面 | 5.6 | 6.6 | √ |  |
| 7 | 重量 | 5.7 | 6.7 | √ |  |
| 8 | 安全性 | 5.8 | 6.8 | √ | √ |
| 9 | 噪声 | 5.9 | 6.9 | √ |  |
| 10 | 可靠性 | 5.10 | 6.10 | √ |  |
| 11 | 外观 | 5.11 | 6.11 | √ | √ |

7.3 判定规则

7.3.1 型式检验

每一型号振动台的最大批量不超过50，随机抽取2台，按表1中型式检验项目检验，其中每台测试的主要项目必须全部达到本标准相应的技术要求。一般项目中，如有一台中的一项不能满足要求，则允许加倍抽样，复检不合格项。如一般项目的不合格项超过一台项，则型式检验不予通过。

复检时，若4台的复检项目均达到本标准要求，则可判定为合格。若仍有一台项不能达到标准要求，则型式检验不予通过。

7.3.2 出厂检验

凡出厂的每台振动台，按表1规定的检验项目进行检验，全部合格者，可定为合格。出厂检验的主要项目的实测数据应记入随机文件中。随机文件中还应写明产品规格、外形尺寸、电机类型及功率、振动部分的材质和厚度等内容。

7.3.3 制造厂应提供由国家认定检测单位所做的相关性能测试报告。

7.3.4 振动台在用户遵守保管，安装和使用规定的条件下，从制造厂发货之日起12 个月内，若因制造不良而影响正常使用时，生产厂应为用户修理或更换。

8 标志、包装、运输、贮存

8.1 标志

每台振动台应在适当位置固定产品标牌。

标牌内容：包括产品名称和型号、额定功率、电压、电流、振动频率、振幅、净重、制造厂名称、出厂编号及出厂日期。

8.2 包装

振动台包装必须牢固可靠，标有“放置位置”、“防雨雪淋湿”等字样。

每台振动台出厂时，应附有产品使用说明书、产品合格证和装箱单。

8.3 运输

产品在运输过程中，应避免碰撞、抛投、雨雪淋湿。

8.4 贮存

振动台应防止受潮，需存放在环境温度-20~40℃、相对湿度不大于90%、清洁、通风良好的库房内，空气中不得含有腐蚀性气体。